## Sheet1
参数如下
彩色多普勒超声诊断仪 | 主机计算机系统为Windows操作系统 显示器：≥23英寸显示器，显示器可以上下左右活动、仰俯等 具备≥13.3英寸彩色LED触摸控制屏 二维灰阶成像及分析单元彩色多普勒显示及分析单元 能量多普勒显示及分析单元 脉冲多普勒显示及分析单元 连续多普勒显示及分析单元 组织多普勒显示及分析单元 方向性彩色多普勒能量图 微血流灌注成像技术 智能谐波成像技术 测量放大镜：可实时同步无失真放大测量取样区域， 探头规格频率：所有探头均为超宽频变频电子探头，支持频带发射与接收 支持3D成像 电子相控阵，电子凸阵，电子线阵，腔内微凸阵 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥65帧/秒 扫描线：每帧线密度≥1024超声线 脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）、连续波多普勒（CW） 彩色优化技术：提高帧频、提高彩色灵敏度 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差 显示数字化SSD固态硬盘容量≥500GB，可永久存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息
消化内镜诊疗的外科工作站 | 具有独立的智能内镜电切模式、单极电切、电凝、双极电凝功能，用于内镜下息肉摘除、具备消融止血功能。 液晶屏幕显示≥4.8寸，具有器械自动识别功能 具有功率峰值系统 、自动功率调节输出系统、智能电压和电弧调节系统，能根据术中组织的需要动态输出所需功率。 单极模块电切功率≤200W，电凝功能≤120W 主机要有数据线接口，能自动存储错误代码，并显示错误信息。 具有氩气流量输出的监测系统及电极末端压力自动恒定系统 软管需具有色环标记，有多种喷口（直喷、环喷、测喷）方向的软管可供选择。 具备有器械自动识别功能，即插即用。 具有开机自检功能，系统回路监测功能
内镜清洗追溯电脑软件系统 | 系统必须严格执行《WS 507---2016软式内镜清洗消毒技术规范》操作。 系统客户端必须采用19寸以上专业显示器 系统具有较强的可扩展性和兼容性，不受清洗槽及流程和自动清洗机数量的限制。 应支持和医院PACS系统的高度融合，实现系统间的互联互通和数据共享。 各清洗流程，系统自动监控、智能感知、自动记录、无需人为操作 对所有的操作进行追踪、记录、分类、统计 链式关联追溯；内镜使用病人可通过该链向上对使用此内镜的病人进行追溯。
内镜运转车 | 外形规格：≥777*530*789mm，层高≥260mm； 盘内有内镜存放导向隔条，要有专用手柄支座 由车架、托盘和透明托盘盖组成。
腹腔镜系统 | 全高清三晶片摄像主机及高清影像模块 输出分辨率≥1920x1080，逐行扫描。 集成图文工作站功能，可术中记录≥1920x1080P全高清录像及≥1920x1080高清图片。 主机内具备两个图像处理器，可同时处理两路图像信号。 可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像可在同一显示器分屏显示。全数字化高清摄像系统，自摄像头起即作全数字化信号传输，画面输出格式具有≥16:9，摄像主机满足CF-1类电气安全。 不低于200万像素的图像采集，不低于6倍普通三晶片摄像系统， 氙光源，氙灯色温≥6000K，功率：≥300W。气腹机流量：≥40 L/min；压力：1～30mmHg。自动压力调节装置防止术中供气中断。
前列腺手术相关设备 | 具有等离子双极电切和电凝的手术功能。切割的模式不少于5种，能量输出功率可以调节。并带有VP模式下腹腔镜手术和开放手术功能。 主机具有自动识别主电极功能，并能显示相关的数值。 具有凝血模式或切割模式手术时帮助判定组织效应的阻抗条图显示 双极切割器的工作温度为40℃-70℃，热穿透≤0.5mm 手术刨削系统具有吸引、刨削功能 电机/内刀具运转方式：连续、左右旋转方式。
尿路结石相关设备 | 5度，直径6Fr/7.5Fr 输尿管肾镜 12度3.5mm经皮肾镜 12度，外径12F，器械通道6Fr，经皮肾镜 膀胱镜，30度 膀胱镜，70度 30度，新款腹腔镜，具有防雾功能，直径10mm，长300mm 纤维光导束直径5.0mm，长3000mm
移动式C型臂X射线机 | 整机原厂原装 C型臂主机架 一体化，无监视器台车 垂直升降：≥420mm电动 有效开口：≥870 mm 弧深：≥680 mm 源 像 距：≥1090 mm 水平运动：≥220 mm 左右摆角：≥±10° 支点旋转：≥±225° C臂滑转角度：≥165°电动(-120°/+45°) 智能的导向/制动操作手柄，刹车与移动方向均由同一手柄控制 X线发生系统 阳极 热容量：≥85KHU 最大阳极散热率：≥ 51 KHU/min 球管组合热容量: ≥1.14 MHU 平板探测器 尺寸: ≥ 20.5 x 20.5 cm，三视野可变 有效像素：≥400万、监示器：医用≥2 x 19寸液晶平面 分辨率：≥1280x1024