## Sheet1
参数如下
移动式C型臂X射线机 | 整机采用一体化整体设计，节约手术室空间（C臂和工作站一体化设计）;设备配备内置UPS 不间断电源系统，有效保护系统稳定性和病人信息;最大输出功率≥2.5kW;发生器频率≥40kHz;透视最大KV值≥110kV;透视最小KV值≤40kV;透视最大mA值≥25mA;数字点片最大mA值≥20mA;具备双焦点设计;平板探测器材质CMOS晶体硅;具备双叶限束器;具备虹膜限束器;C形臂SID≤100cm;开口≤78cm;弧深≥66cm;水平移动≥20cm;垂直升降电动，≥45cm；图像处理功能图像存储≥150,000幅；曝光模式≥8种；具备DSA数字减影功能；具备USB导出BMP, JPEG, DICOM,MP4格式图像等