## Sheet1
医疗设备基本参数
参数如下：
1-1 | 多功能病床 | 一.规格: (1)整床尺寸:2200（±10mm）×980（±10mm）×500mm（±10mm），床面宽:850mm（±10mm）； (2)整体护栏长度:1495mm（±10mm）； 二.功能: 1.两直线电机全自动实现各种体位，背部升降：0-70°±2°，腿部升降：0-27°±3°,垂头仰卧角度：0-12°±2°；
1-2 | 普通病床 | 一.规格: (1)整床尺寸:2200（±20mm）×980（±20mm）×500mm（±15mm），床面宽:850mm（±15mm）； (2)整体护栏长度:1420mm（±20mm）； 二.功能: 两摇杆系统实现各种体位，背部升降：0-70°±2°，腿部升降：0-40°±2°；
2-1 | 心电监护 | 1.标准配置：可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉率和体温。 2.便携式一体化监护仪，固定式提手。 3.≥12寸彩色TFT显示屏，分辨率800*600，触摸屏。 4.心电：支持3/5导心电测量。 5.心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。 6.★具有ECG全屏级联功能。 7.呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。 8.具有心动干扰（CVA）识别功能。 9.血氧：测量范围0％ ～100％；在90％～100％范围内，精度为±1％，在70％～90％范围内，精度为±2％。 10.脉率检测范围：20-300bpm，精度为±1bpm。 11.NIBP具有手动、自动、连续测量模式。 12.具有数据存储功能：趋势图表，报警事件，无创血压测量数据，波形全息回顾。 13.★屏幕亮度1-100级调节。 14.★支持中文手写输入功能。 15.具有待机模式、夜间模式、隐私模式可供选择。 16.支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体界面、全屏7导界面等多种界面。 17.内置大容量电池，工作时间大于2小时。 18.双报警灯设计，具有独立分开的生理报警灯和技术报警灯。 19.支持连接同品牌中央监护系统。
3-1 | 无创呼吸机 | 间歇正压通气CMV/VCV/IPPV,带流量同步Vsycn/AutoFlow功能 2、辅助间歇正压通气SIPPV/AC 3、同步间歇指令通气SIMV（VCV/PCV/PRVC+CPAP/PSV） 4、呼气末正压/持续气道正压PEEP/CPAP 5、压力支持通气PSV 6、自主通气 Spont 7、压力控制通气,带时间和流量双切换功能，改善人机同步 8、具备无创通气模式，NPPV/AC,NPPV/SIMV,NPPV/PSV,漏气补偿可叠加于任何模式，漏气补偿≥60L/Min，基础流量10-20lpm可调。 *9、标配智能通气模式，PRVC（压力调节容量控制通气），APRV（气道压力释放通气） ，Assured Volume容量保证(带容量限制更安全），Biphasic（双水平气道正压通气，同步窗可调，范围：0-50%，增加ARDS患者高低压切换同步性）。
3-2 | 抢救车 | 1.尺寸：630mmX470mmX920mm 2.整体ABS工程塑料台面，凹陷设计，嵌软玻璃，四柱设计，B型为塑钢柱。 3.2小抽、2中抽、1大抽。输液架、除颤器平台、不锈钢护栏。 4.左侧:置物盒，副工作台。 5.右侧：上方一塑料网篮内有黄色锐气盒一个。 6.下方2个污物桶。 7.背面：电源，除颤板、氧气瓶支架。静音脚轮2个带刹 配置清单： 项目 名称 数量 1 整车 1台 2 抽屉 5个 3 置物盒、副工作台 1个 4 塑料网篮、黄色锐气盒 1个 5 污物桶 2个 6 电源线 1根 7 除颤板 1个 8 氧气瓶支架 1个
3-3 | 臭氧床单位消毒机 | 1、利用空气压缩技术，使臭氧能完全进入棉絮等消毒物品内部，消毒彻底，无死角 2、专用不锈钢陶瓷发生器，臭氧发生量大，浓度高，使用寿命长 3、杀灭各种细菌、病毒、繁殖体，杀灭率达到99％以上 4、能除去各种异味，如药味、血腥味等 5、消毒过程全电脑控制，控制方式分自动/手动，中文显示面板 6、程序时间设定后自动记忆，操作方便 7、消毒程序：抽真空、充臭氧、消毒保持、解析各程序均自动运行可在1－99分钟范围任意选择 8、在消毒保持过程中能使臭氧浓度不断加浓 9、用新型臭氧解析技术，使残留臭氧不污染环境，不损害人员
3-4 | 治疗车 | 1.尺寸：630mmX470mmX920mm 2.整体ABS工程塑料台面，凹陷设计，嵌软玻璃，四柱设计，F型为塑钢柱，台面护栏。 3.2中抽，每个抽屉3*3插片组成16个药格。 4.左侧：不锈钢网篮和挂圈。 5.右侧：上方一塑料网篮2个锐气盒。 6.下方2个污物桶，静音脚轮2个带刹。 配置清单： 项目 名称 数量 1 整车 1台 2 抽屉 2个 3 3x3插片式药格 2副 4 塑料网篮、黄色锐气盒 1个 5 污物桶 2个 6 不锈钢网篮和挂圈 1副
3-5 | 病历车 | 1、车体采用1.2mm厚不锈钢板经折边加工成型，方便灵活； 2、上层台面下有两个抽屉，抽屉装有三节滚珠导轨， 3、60格病历夹插槽，插槽采用不锈钢片焊接L型，两边等比例分布,病历插槽有明显数字标示。
3-6 | 双道微量注射泵 | 1 注射器规格 10 ml 、20ml 、30ml 、50ml ★2 注射速率 50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h） 30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h） 20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h） 10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h） ★3 快速推注 1200ml/h (50ml 注射器) 600.0ml/h ( 30ml注射器) 399.9ml/h ( 20ml 注射器) 300.0ml/h ( 10ml 注射器) 4 累计容量 0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增） 5 限制量 0—9999ml 6 精度 ≤±2% （泵本身机械精度≤±1%） 7 电源 AC220V±22V 50HZ±1HZ DC12V 充电16小时后可持续工作3小时以上
4-1 | 便携式高端彩超 | ≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器；数字化二维灰阶成像单元；数字化彩色及能量多普勒单元；数字化频谱多普勒显示和分析单元；数字化波束形成器；多角度空间复合成像技术（可分多级调节并同屏双幅显示）；智能化斑点噪声抑制技术（可分多级调节并同屏双幅显示）；自动优化功能；二维图像自动优化；多普勒图像自动优化；彩色血流自动优化；实时同屏教学软件:一体化自助教学工具，可同时显示探头位置，超声标准图像，解剖透视图像，帮助快速掌握超声扫查技能，实现扫查标准化、规范化、快速化；自适应彩色增强技术(可自动滤除运动伪影)；编码脉冲反相二次谐波成像（可用于所有探头）；原始数据处理能力（可对已存储的图像进行增益、动态范围、多普勒基线、多普勒角度、扫描速度、自动优化等调节以及测量和分析）；主机上实现实时及脱机状态M型扫描线可以以任意点为轴心360°旋转；整机重量≤5.2公斤；数字化通道≥1024通道；可视可调系统动态范围≥120db ；超声系统最大探查深度≥33CM；实时三同步成像 ；方向性能量图（DCA）；线阵探头凸型扩展技术；穿刺针增强显影技术:提高穿刺针显影，真实显示穿刺针，有效抑制金属伪影。且具有单独调节针尖增益的功能，使针尖显示更清楚 配置：宽带相控阵探头 1.7–4.0、MHz宽带弧阵探头2-5MHz、四驱按键探头 4.2–13.0 MHz 带大电池3 探头接口台车
5-1 | 有创呼吸机 | 中高档无创、有创呼吸机,可以兼顾转运需要.机器重量小于6KG； 2.2．显示屏>8英寸触摸屏,全中文显示及菜单，有最新的动态肺模型及脱机指示窗显示功能, 动态肺模型可以实时的将病人潮气量，顺应性，阻力，病人自主呼吸等以图形的方式显示，方便临床观察及判断。脱机指示窗将病人的氧和状况，CO2清除状况，病人自主呼吸能力有效的整合，帮助临床医生加强撤机指导； 2.3. 有USB接口,可以将屏幕当前图像及数据记录到U盘； 2.4 超静音涡轮设计，反映速度小于5ms；