16层CT球管技术规格

| 序号 | 主要技术规格 | 要求规格 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 阳极实际热容量 | ≥5.3MHU |
| 1.2 | 最大散热功率 | ≥9.6KW |
| 1.3 | 最大放线功率 | 小焦点≥36kW； 大焦点≥50kW； |
| 1.4 | 最大球管电压 | ≥140KV |
| 1.5 | 旋转阳极最高旋转 | ≥6300RPM |
| 1.6 | 最大输出管电流 | ≥420mA |
| 1.6 | 最小可调管电流 | ≤10mA |
| 1.7 | 最小毫安调节范围 | ≤1mA |
| 1.8 | 靶面角度 | 7° |
| 1.8 | 小焦点尺寸 | ≤0.5mm×1.0mm |
| 1.9 | 大焦点尺寸 | ≤1.0mm×1.0mm |

2、售后服务要求

| 序号 | 要求规格 |
| --- | --- |
| 2.1 | 具备400报修热线，并提供365天*24小时热线支持。 |
| 2.2 | 电话报修首次响应时间≤2小时，工程师到达现场时间≤24小时。 |
| 2.3 | 在国内设有仓库，球管到达机器安装地现场≤48小时。 |
| 2.4 | 球管质保：1年，或15万扫描秒，以先到值为准。 |