## Sheet1
参数如下
心电监护仪 | 一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 配置提手,方便移动。 ≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。 屏幕采用最新电容屏非电阻屏。显示屏可支持亮度自动调节功能 可支持遥控器无线远程操作监护仪。 内置锂电池，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能 支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。
床头柜 | 规格尺寸：长≥480*宽≥480*高≥760mm； 床头柜为全 ABS 工程塑料制作，外形美观，颜色有蓝、灰、绿 面板厚度≥4.0 毫米，侧板和背板厚度≥2.8 毫米，其余厚度≥2.0 毫米； 上抽、下柜
雾化器 | 输出压力：7L/min@100KPa 粒子径：MMAD 3-5um 药液杯容量：≤7ml 药液量：2-7ml 喷雾速率：0.25ml/min 噪音：≤65dB 电源：AC 220V、50Hz
等离子空气消毒机 | 适用空间体积≤100㎥ 额定输入功率≤60W，工作电源环境：220V±22V 50Hz±1Hz 循环风量≥850m3/h 等离子体密度分布≥2.9X1017m-3 臭氧泄漏量≤0.005mg/m3 对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的杀灭率≥99.95% 对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的菌数≤25（cfu/m3） 对空间作业120min后PM2.5颗粒浓度≤0.015（mg/m3） 对空间作业120min的洁净空气输出比率≥200（m3/h） 对100m3空间作业120min后，≥0.5㎛悬浮粒子数≤1.7x10^6（粒/m3） 对毒株A/PR8/34进行60min消毒作业后去除率≥99.9% 对白色念珠菌（10231）进行60Min消毒作业后杀灭率≥99.91% 对黑曲霉菌（16404）进行60min消毒作业后杀灭率≥99.91% 质量体系认证：提供ISO9001和ISO13485认证证书 环境管理体系认证：提供ISO14001环境管理体系认证 健康安全管理体系认证：提供SO45001职业健康安全管理体系认证 卫生许可证：生产企业获得消毒产品生产企业卫生许可证
插件式心电监护仪 | 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个.具有≥12.1英寸彩色触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节 采用无风扇设计 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温的同时监测 基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计，升级后的转运监护模块支持工作状态下更换电池支持3/5导心电监测 支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥20种实时心律失常分析 支持≥4通道心电进行多导心电分析，即使一个计算导联受扰，也能够准确分析出结果，抗干扰能力显著提高 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 支持RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示 无创血压适用于成人，小儿和新生儿 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式 提供辅助静脉穿刺功能 NIBP 成人病人类型收缩压测量：25~290mmHg 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿 提供灌注指数（PI）的监测 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达4通道有创压监测 有创压适用于成人，小儿和新生儿。IBP有创压测量范围：-50~360mmHg 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求 支持升级EtCO2监测模块，支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换 支持升级模块，进行ICG、BIS，NMT，rSO2，PICCO等参数监测，模块即插即用 支持升级模块，与呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 支持≥120小时趋势表和趋势图回顾 支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理 产品需通过国家III类注册和FDA认证
肠内营养泵 | 挤压方式：盘式蠕动挤压式 全透明泵门设计，喂养过程全程可视 内置把手设计，方便转运 固定夹可调向，支持水平和垂直固定 喂养速度范围：1-1200ml/h 喂养精度：±5% 中洗速度：1-1200ml/h 排气速度：2000ml/h KTO 速度：1-30ml/h 具有迕续喂养模式和间歇喂养模式，满足临床使用
有创呼吸机 | 适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖。 电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运。 主机重量≤11千克（不含台车），方便手提转运。 采用≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥1280*800。6.≥120分钟内置后备可充电电池（1块电池）。电池总剩余电量能显示在屏幕上。 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能。具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。具备通气模式自定义显示功能，高流速氧疗功能，氧疗流速≥80L/min，并具有氧疗计时功能。1.潮气量：20ml-2000ml 呼吸频率：1-100次/min SIMV频率：1-60次/min 吸/呼比：1:10-4:1 最大峰值流速：≥210L/min 吸气压力： 5-80 cmH2O 压力支持：0-80cmH2O 呼气末正压PEEP：0-50 cmH2O 压力触发灵敏度： -20 - 0.5cmH2O 具有智能同步技术提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能。具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。1.智能化分级报警、声光报警 气道压力：过高报警 呼出每分钟通气量：过高/过低报警
无创呼吸机 | 屏幕：彩色液晶横屏，屏幕尺寸≥18.5英寸，同屏显示设置参数、监测参数，旋钮操控、触屏操控。 通气模式：持续气道正压通气模式（CPAP模式）、自主模式（S模式）、时控模式（T模式）、自主/时控模式（S/T模式）、压力控制模式（PC模式）、高流量氧疗模式（HFNC模式）。 具备氧浓度调节功能，机器内置控氧模块，无需外接空氧混合阀或流量计。机器可自动精确控制氧浓度，保持氧浓度的稳定。氧浓度设置范围值：21%-100%，调节精度为1%。10.具备吸气时间窗设置功能，自主呼吸最长吸气时间（Timax）0.2~4.0秒，自主呼吸最短吸气时间0.2S~ Timax。具备开机自检功能，可进行气道检测、压力检测、阀门检测、漏气检测。
高流量呼吸湿化治疗仪 | 温度控制范围31℃至37℃；温度7档，连续可调（31℃、32℃、33℃、34℃、35℃、36℃、37℃），温度传感器在病人界面近端，保证患者使用的舒适度。 一体化加温湿化器，湿度输出范围32-44mg/L。加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，可变容积90ml至280ml，顺应性≤0.4ml/cmH2O;最大工作压力≥80cmH2O,最大峰流量≥180L/min。流量、温度、氧浓度、SPO2、脉率可在同一屏幕下同时且实时显示 呼吸管路性能：高密度均匀分布螺纹加热丝，加热丝总长度大于等于800cm，螺旋带温度监控。机器带有高密度过滤棉，避免交叉感染。 具有以下各种报警功能指示：干烧报警、管路使用异常报警、环境温度过高报警、环境温度过低报警、氧浓度过高报警、氧浓度过低报警、氧源压力过高报警、氧源压力过低报警。 具有以下提示功能：预设治疗时间已到提示、运行断电声音提示。
光子治疗仪 | 产品要求 采用高功率半导体固态集成冷光源芯片，红蓝光源一体集成 使用超静音橡胶滑轮，移动平稳无噪音并有锁定装置 采用7寸液晶触摸显示控制系统，治疗功率、时间、温度等数据一目了然。 超长悬臂组合，电动升降系统，可360度旋转满足各种治疗角度的需要 治疗功率设置高中低三档可调，满足各类创面的治疗需要。 对话弹窗式时间设置模式，1-99分钟内任意设置 采用手动、自动、双重治疗模式 治疗界面实时显示光源芯片温度数字，确保光功率输出稳定性。 采用封闭式液体冷却系统，保护光源芯片温度始终控制在30度以内 波长范围： 红光：640nm±10nm 蓝光：415nm±10nm 最大输出光功率：≥16000mW(16W) 最大输出光功率密度（光源中心密度）：≥1800 mw/cm2 最大光功率密度： 240 mw/cm2 最大有效治疗面积：≥350cm2；最大有效治疗深度：皮下5cm-10cm 升降行程：采用一键升降系统 电源：AC220V/50HZ 整机采用水循环控温系统保护机体
CRRT （连续性血液净化装置/床边血滤机） | 治疗模式要求 具备持续性血液滤过（CHF）、单纯血浆置换（PE）、双重血浆置换（DFPP）、血浆吸附（PA）等血液净化治疗模式，满足肾脏替代和人工肝治疗要求。 具备自设编程程序，可进行手动设置，自行设计临床需要的治疗模式。 可自由选择前稀释或后稀释，在CVVH时能同时进行前稀释和后稀释。 技术参数要求 彩色液晶触摸屏全中文显示，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。 具备4个流量泵：血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵。 （1）血液泵（BP）：0，15～225mL/min （2）滤过液泵（FP）：0，5～120mL/min （3）透析液泵（DP）：0，2～50mL/min （4）置换液泵（RP）：0，4～120mL/min 独立多功能精密注射泵，适用20ml、30ml、50ml多种规格注射器，可用于肝素、氯化钙等推注。注射泵持续流量0.5～20mL/h，追加剂量0.1ml/s。
电子喉镜 | 整机由显示器、手柄部件和数据线、高清连接线、充电器组成。 ，整机支持拍照录像、数据存取功能 手柄无需调节可适配使用儿童、成人、肥胖患者三种型号一次性使用全包喉镜片，实现一台主机三用。 显示器能上下0º～110º转动，左右0º～270º转动，显示器≦3英寸 喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离儿童≤30mm、成人≤35mm、肥胖患者≤40mm 镜片前端厚度：儿童≤10.5mm、成人≤12mm、肥胖患者≤12mm 配套喉镜片PCTG材料，较PC材质对比，不含双酚A，透明度高。 液晶屏像素（PIX ）：≥2160（RGB）*480 分辨率≥7.87LP/mm 镜片手柄与显示组件采取用不受力直插式 具备一键点按拍照长按录像功能，存储空间 ≧32G，可存储照片数量≥30万张或可存储录像时长≥16小时 持续放电时间：≥3.5小时 使用有效期≧6年或者戊二醛消毒≧3000个周期 拍照照片格式为JPG 像素≧1088*720
一氧化氮检测仪 | 检测原理：电化学检测原理 一、采样及测定： 1.采样方式： 1)在线口呼直接采样； 2)离线采样； 3)气袋采样（含潮气采集）； 4)在线鼻呼直接采样。 2.采样要求： 1)先呼出体内气体，然后通过仪器内置NO过滤器吸气之后进行呼气采样； 2)呼气时间：10s（成人）、6s（儿童）或其它时间客户自选； 3)呼气流速：10ml/s、50ml/s、200ml/s或其它流速客户可自选； 4)实时监测患者呼气流量； 3.测定模式： 1)具备成人和儿童模式的鼻腔一氧化氮浓度测定nNO； 2)具备成人和儿童模式的大气道一氧化氮浓度测定FeNO； 3)具备成人和儿童模式的小气道和肺泡中一氧化氮浓度测定CaNO； 4)婴幼儿潮气和标准气质控时气袋中一氧化氮浓度测定sNO； ★5）不同部位的一氧化氮浓度测定既可分项测试，也可联合测试，提高了测试效率。 二、性能指标： 1.测试范围：0ppb－3100ppb； 2.分析时间：约70秒； 3.检测下限：3 ppb； 4.准确性（与标准配气的比较）：误差±3ppb或±10%； 5.重复性：相对偏差CV应在±10％内； ★6.线性 ≥0.98； 7.稳定性：测量间隔在2.5小时内的浓度变化率小于±10％。